Oznaczenie sprawy: PN: 10/17

Załącznik  Nr 1 do  SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmuje dostawę  odczynników  oraz dzierżawę  analizatora na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej, dostawę inkubatorów do hodowli komórek oraz dostawę ultrasonografu

Część nr 1  - Dostawa odczynników do identyfikacji drobnoustrojów i wykonania antybiogramów w analizatorze oraz podłoży hodowlanych wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i wykonywania antybiogramów oraz dzierżawą klimatyzatora.

1. Analizator

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nowy. Rok produkcji : 2017 |  |
| 2. | Pełna automatyzacja wykonywania badań (dotyczy napełniania testów w obrębie aparatu, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie). |  |
| 3. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych. |  |
| 4. | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przez logowanie do systemu. |  |
| 5. | Pojemność aparatu: 60 miejsc pomiarowych. |  |
| 6. | Ciężar do 80 kg. |  |
| 7. | Aparat wyposażony w zewnętrzny komputer, drukarkę, urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny drobnoustrojów oraz UPS (o mocy dostosowanej do zaoferowanego aparatu). |  |
| 8. | Oprogramowanie w systemie Windows. |  |
| 9. | Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspertowy, przedstawiona graficznie. |  |
| 10. | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności: HLAR, ESBL, VRE, VRSA, MLSB, AmpC, KPC (do potwierdzenia wydrukiem z aparatu). |  |
| 11. | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności. |  |
| 12. | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi Pracowni Mikrobiologicznej. |  |
| 13. | Podłączenie i zapewnienie współpracy z funkcjonującym u zamawiającego systemem informatycznym ESKULAP. |  |
| 14. | Udostępnienie firmie odpowiedzialnej za system informatyczny dokumentacji użytkowej oraz specyfikacji protokołu komunikacji w wersji elektronicznej (wykonawca zagwarantuje wpięcie na koszt własny oferowanego analizatora do istniejącego systemu informatycznego). |  |
| 15. | Dostawa, instalacja aparatu i szkolenie personelu na terenie laboratorium na koszt wykonawcy. |  |
| 16. | Wykonawca zapewnia przegląd techniczny aparatu. |  |

2. Klimatyzator

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator zapewniający właściwe warunki pracy analizatora będącego przedmiotem dzierżawy, w pomieszczeniu o powierzchni około 30 metrów kwadratowych, w którym ten aparat będzie zainstalowany. |  |

# 3. Testy

| L.P. | Asortyment | Wielkość opakowania | Parametry wymagane | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do identyfikacji w analizatorze bakterii Gram-dodatnich: gronkowców, paciorkowców, enterokoków, listerii. | 1 op. a 20 sztuk | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, bezpieczne dla użytkownika, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, niewymagające dodawania żadnych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych. Fabrycznie nadrukowane kody kreskowe na testach, odczytywane czytnikiem kodów, dołączonym do zestawu. Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe oddzielnie pakowane. W przypadku posiadania różnych kart do oznaczania lekowrażliwości tej samej grupy drobnoustrojów, należy je wszystkie wymienić, osobno dla testów wymienionych w punktach: 7, 8, 9, 10, 11. Ważność min. 12 miesięcy | 510 op. |
| 2. | Test do identyfikacji w analizatorze tlenowych pałeczek Gram-ujemnych. | 1 op. a 20 szt. |  | 400 op. |
| 3. | Test do identyfikacji w analizatorze tlenowych laseczek zarodnikujących | 1 op. a 20 szt. |  | 6 op. |
| 4. | Test do identyfikacji w analizatorze bakterii beztlenowych. | 1 op. a 20 szt. |  | 20 op. |
| 5. | Test do identyfikacji w analizatorze wymagających pałeczek i ziarniaków z rodzajów Haemophilus i Neisseria. | 1 op. a 20 szt. |  | 4 op. |
| 6. | Test do identyfikacji w analizatorze grzybów drożdżopodobnych. | 1 op. a 20 szt. |  | 35 op. |
| 7. | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae izolowanych z materiałów innych niż mocz | 1 op. a 20 szt. |  | 180 op. |
| 8. | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości tlenowych pałeczek niefermentujących. | 1 op. a 20 szt. |  | 15 op. |
| 9. | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości gronkowców | 1 op. a 20 szt. |  | 100 op. |
| 10. | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae izolowanych z moczu | 1 op. a 20 szt. |  | 30 op. |
| 11. | Test do oznaczania w analizatorze lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | 1 op. a 20 szt. |  | 80 op. |
| 12. | Sól fizjologiczna | 1 op. a 3x500 ml |  | 60 op. |
| 13. | Probówki do zawiesin | 1 op. a 2000 szt. |  | 18 op. |
| 14. | Jałowe psipety a 5 ml. | 1 op. a 400 sztuk |  | 100 op. |
| 15. | Materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania badań identyfikacji i antybiogramów do podanej liczby testów. W przypadku niedoszacowania przez wykonawcę, koszty ponosi wykonawca. |  |  |  |

# 4. Podłoża

| L.P. | Asortyment | Parametry wymagane | Termin ważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Columbia agar + 5% krwi baraniej | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 700 op. |
| 2. | Podłoże agarowe Mueller Hinton | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 100 szt.) | ważność 2 miesiące | 300 op. |
| 3. | Podłoże Mueller-Hinton 2 agar + 5% krwi baraniej | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 20 op. |
| 4. | Podłoże Mueller-Hinton 2 agar + 5% krwi końskiej + NAD | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 120 op. |
| 5. | Agar czekoladowy + POLYVITEX | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 350 op. |
| 6. | Bulion z seleninem | Probówki (1 op. a 20 szt.) | ważność 6miesięcy | 7 op. |
| 7. | Podłoże do wybiórczej izolacji Gardnerella vaginalis | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 150 op. |
| 8. | Podłoże agarowe wybiórcze do izolacji enterokoków | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 5 op. |
| 9. | Agar Sabouraud | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 5 op. |
| 10. | Agar Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 300 op. |
| 11. | Agar chromogenny do posiewu moczu w kierunku E.coli, Proteus i Enterococcus | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) skład podłoża wykluczający konieczność wykonywania dodatkowych testów w celu potwierdzenia identyfikacji E.coli. | ważność 2 miesiące | 250 op. |
| 12. | Podłoże chromogenne dla paciorkowców grupy B | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 350 op. |
| 13. | Podłoże agarowe Granada | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 10 op. |
| 14. | Agar z eozyną i błękitem metylenowym | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 250 op. |
| 15. | Bulion tioglikolanowy z rezazuryną | Probówki (1 op. a 20 szt.) | ważność 2 miesiące | 125 op. |
| 16. | Bulion BHI | Probówki (1 op. a 20 szt.) 1probówka - 9ml bulionu | ważność 6 miesięcy | 65 op. |
| 17. | Bulion Schaedler z witaminą K3 | Probówki (1op. a 20szt) | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 18. | Bulion TSB | Probówki (1 op. a 20 szt.) | ważność 6 miesięcy | 25 op. |
| 19. | Krążki z optochiną | 1 op. a 60 szt. | ważność 6 miesięcy | 150 op. |
| 20. | Krążki z nitrocefiną | 1 op. a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 8 op. |
| 21. | Zestaw barwników do barwienia metodą Grama | 1 op. 4x250 ml | ważność 12 miesięcy | 3 op. |
| 22. | Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych do pojemnika 2,5 litra, bez dodawania wody | 1 op. a 10 szt | ważność 6 miesięcy | 130 op. |
| 23. | Saszetki do wytwarzania CO2 do pojemnika 2,5 litra, bez dodawania wody | 1 op. a 10 szt. | ważność 6 miesięcy | 130 op. |
| 24. | Paski wskaźnikowe warunków beztlenowych | 1 op. a 50 szt | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 25. | Zestaw do wytwarzania warunków beztlenowych (worek, generator, klips) | 1 op. a 20 szt | ważność 6 miesięcy | 200 op. |
| 26. | Zestaw do wytwarzania CO2 (worek, generator, klips) | 1 op. a 20 szt | ważność 6 miesięcy | 170 op. |
| 27. | Testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości mykoplazm urogenitalnych (kompletny zestaw do identyfikacji, oceny półilościowej, oraz lekowrażliwości) | 1 op. a 25 testów (test będący połączeniem wybiórczej hodowli bulionowej z paskiem testowym) | ważność 6 miesięcy | 600 op. |
| 28. | Szybki test do wykrywania karbapenemaz produkowanych przez pałeczki Gram-ujemne | 1 op. a 10 testów | ważność 12 miesięcy | 5 op. |
| 29. | Podłoże Brucella agar z krwią | 1 op a 20sztuk | ważność 2 miesiące | 5 op. |
| 30. | Agar Mueller Hinton z kloksacyliną | 1 op a 10 sztuk (płytek o średnicy 90mm) | ważność 2 miesiące | 2 op. |

Parametry   podlegające   ocenie

| Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- |
|  | Spełnienie parametru | Niespełnienie parametru |
| Pełna automatyzacja wykonywanych badań (dotyczy napełniania testów w obrębie aparatu, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie. | 15 | 0 |
| Testy całkowicie szczelne po napełnieniu zawiesiną drobnoustrojów, bezpieczne dla użytkownika, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego, niewymagające dodawania żadnych odczynników w celu otrzymania wyników końcowych. | 15 | 0 |
| Fabrycznie nadrukowane kody kreskowe na testach, odczytywane czytnikiem kodów, dołączonym do zestawu. | 10 | 0 |
| Suma punktów | 40 |  |

Część nr 2

Dostawa testów lateksowych i immunochromatograficznych do identyfikacji drobnoustrojów

| L.P. | Asortyment | Wielkość opakowania | Termin ważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test lateksowy do identyfikacji S.aureus | 1 op. a 100 badań | ważność 6 miesięcy | 20 op. |
| 2. | Test lateksowy do typowania paciorkowców beta-hemolizujących grup A-G | 1 op. a 50 badań | ważność 6 miesięcy | 8 op. |
| 3. | Test lateksowy do typowania paciorkowców grupy B | 1 op. a 50 badań | ważność 6 miesięcy | 8 op. |
| 4. | Test lateksowy do typowania paciorkowców grupy D | 1 op. a 50 badań | ważność 6 miesięcy | 4 op. |
| 5. | Test lateksowy do identyfikacji pneumokoków | 1 op. a 60 badań. Test zawierający suche karty reakcyjne, opłaszczone przeciwciałami przeciw antygenom otoczkowym Str. pneumoniae | ważność 6 miesięcy | 4 op. |
| 6. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału | 1 op. a 20 badań | ważność 12 miesięcy | 1 op. |
| 7. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusów grypy typu A i typu B w próbkach z nosogardzieli | 1 op. a 10 badań | ważność 12 miesięcy | 1 op. |

Część nr 3

Dostawa  krążków z antybiotykami pasującymi do posiadanych przez nas dyspenserów firmy Oxoid oraz pochłaniaczy wilgoci do tych dyspenserów lub dostawa równoważnych krążków razem z pasującymi do nich dyspenserami w liczbie 15 sztuk oraz pochłaniaczy wilgoci do tych dyspenserów

| L.P. | Asortyment | Wielkość opakowania | Termin ważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ampicylina 2 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 2. | Ampicylina 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 25 op. |
| 3. | Ampicylina+sulbaktam (10/10) 20 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 25 op. |
| 4. | Amoksycylina 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 3 op. |
| 5. | Amoksycylina + kwas klawulanowy (20/10) 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 40 op. |
| 6. | Amoksycylina + kwas klawulanowy (2/1) | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 3 op. |
| 7. | Amikacyna 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 8. | Aztreonam 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 40 op. |
| 9. | Cefaklor 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 10. | Cefazolina 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 3 op. |
| 11. | Cefepim 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 20 op. |
| 12. | Cefpodoksym 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 13. | Cefotaksym 5 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 20 op. |
| 14. | Cefotaksym 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 40 op. |
| 15. | Cefotaksym/kwas klawulanowy (30/10) 40 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 3 op. |
| 16. | Cefoksytyna 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 40 op. |
| 17. | Ceftazydym 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 20 op. |
| 18. | Ceftazydym 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 40 op. |
| 19. | Ceftazydym/kwas klawulanowy (30/10) 40 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 3 op. |
| 20. | Ceftriakson 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 15 op. |
| 21. | Cefuroksym 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 25op. |
| 22. | Chloramfenikol 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 23. | Chinupristina/dalfopristina 15 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 15 op. |
| 24. | Ciprofloksacyna 5 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 30 op. |
| 25. | Doripenem 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 26. | Ertapenem 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 40 op. |
| 27. | Erytromycyna 15 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 30 op. |
| 28. | Gentamicyna 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 30 op. |
| 29. | Gentamicyna 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 15 op. |
| 30. | Imipenem 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 40 op. |
| 31. | Klindamycyna 2 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 30 op. |
| 32. | Kwas fusydowy 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 33. | Kwas nalidyksowy 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 15 op. |
| 34. | Lewofloksacyna 5 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 35. | Linezolid 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 36. | Meropenem 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 40 op. |
| 37. | Minocyklina 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 38. | Moksifloksacyna 5 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 39. | Netilmycyna 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 40. | Nitrofurantoina 100 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 41. | Norfloksacyna 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 42. | Ofloksacyna 5 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 43. | Oksacylina 1 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 44. | Penicylina G 1 UI (penicylina benzylowa) | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 20 op. |
| 45. | Penicylina V 10 µg (fenoksymetylopenicylina) | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 1 op. |
| 46. | Piperacylina 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 47. | Piperacylina/tazobaktam (30/6) 36 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 15 op. |
| 48. | Rifampicyna 5 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 49. | Teikoplanina 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 15 op. |
| 50. | Temocylina 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 3 op. |
| 51. | Tetracyklina 30 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 52. | Tigecyklina 15 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 53. | Tikarcylina 75 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 54. | Tikarcylina/kwas klawulanowy (75/10) 85 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 15 op. |
| 55. | Tobramycyna 10 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 10 op. |
| 56. | Trimetoprim 5 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 57. | Trimetoprim/sulfametoksazol (1:19) 25 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 30 op. |
| 58. | Wankomycyna 5 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 20 op. |
| 59 | Trometamol fosfomycyny 200 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 60. | Mupirocyna 200 µg | 1 op. = 5 fiolek a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 61. | Pochłaniacze wilgoci do dyspenserów antybiotykowych | 1op = 1 sztuka | ważność 6 miesięcy | 20sztuk |
| 62. | Jałowe krążki bibułowe o średnicy 6 mm | 1 op. a 50 szt. | ważność 6 miesięcy | op. |

Uwaga:

Fiolki pakowane pojedynczo w hermetycznych opakowaniach typu blister, wraz z pochłaniaczem wilgoci

Część nr 4

Dostawa odczynników  do serodiagnostyki kiły

| L.P. | Asortyment | Wielkość opakowania | Termin ważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do serodiagnostyki kiły metodą flokulacji (kompletny zestaw) | 1 op. a 500 badań | 6 miesięcy | 20 op. |
| 2. | Test do serodiagnostyki kiły metodą hemaglutynacji bezpośredniej | 1 op. a 96 badań | 12 miesięcy | 3 op. |

Część nr 5

# Dostawa podłoży  chromogennych oraz odczynników do wykrywania karbapenemaz

| L.P. | Asortyment | Parametry wymagane | Termin ważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar chromogenny do wybiórczej izolacji Salmonella spp. | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 6 op. |
| 2. | Agar chromogenny do wykrywania ESBL | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 6 op. |
| 3. | Agar chromogenny do wykrywania VRE | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 6 op. |
| 4. | Agar chromogenny do wybiórczej hodowli i identyfikacji Candida albicans, C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) Identyfikacja Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis | ważność 2 miesiące | 250 op. |
| 5. | Agar chromogeny do izolacji Listeria monocytogenes z materiałów klinicznych | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 6 op. |
| 6. | Agar chromogeny do wykonywania badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy KPC, NDM,VIM, OXA-48 | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 5 op. |
| 7. | Kwas fenyloboronowy | Roztwór o stężeniu 15 mg/ml 1 op. a 2x2 ml | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 8. | EDTA | Roztwór o stężeniu 0,5M oraz pH 7,3 – 7,5 1 op. a 2x2 ml | ważność 6 miesięcy | 5 op. |
| 9. | Podłoże agarowe do hodowli Salmonella i Shigella (podłoże SS) | Gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | ważność 2 miesiące | 30 op. |
| 10. | Podłoże do hodowli rzęsistka pochwowego | Gotowe do użytku podłoże w butelkach o pojemności do 500 ml | ważność 6 miesięcy | op. |

Uwaga

Opisy płytek na denku.

Część nr 6

# Dostawa szczepów wzorcowych

| L.P. | Asortyment | Parametry wymagane | Termin ważności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I, lub II pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę. | ważność minimum 6 miesięcy | 1 szt. |
| 2. | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I, lub II pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę. | ważność minimum 6 miesięcy | 1 szt. |
| 3. | Escherichia coli ATCC 25922 | dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I, lub II pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę. | ważność minimum 6 miesięcy | 1 szt. |
| 4. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I, lub II pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę. | ważność minimum 6 miesięcy | 1 szt. |
| 5. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I, lub II pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę. | ważność minimum 6 miesięcy | 1 szt. |
| 6. | Escherichia coli ATCC 35218 | dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I, lub II pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę. | ważność minimum 6 miesięcy | 1 szt. |
| 7. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I, lub II pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę. | ważność minimum 6 miesięcy | 1 szt. |
| 8. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I, lub II pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę. | ważność minimum 6 miesięcy | 1 szt. |
| 9. | Haemophillus influenzae ATCC 49766 | dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I, lub II pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę. | ważność minimum 6 miesięcy | 1 szt. |

Część nr 7

Dostawa 2 inkubatorów z przepływem CO2 przeznaczonych do hodowli komórkowych

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator fabrycznie nowy. |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: (szer. x głęb. x wys.) 648 x 699 x 894 mm Wymiary wewnętrzne nie większe niż: (szer. x głęb. x wys.) 514 x 52 x 610 mm |  |
| 3. | Zakres regulacji temperatury: +5oC ponad temperaturę otoczenia do +55oC |  |
| 4. | Inkubator z płaszczem powietrznym |  |
| 5. | Pojemność komory minimum 160 litrów |  |
| 6. | Zakres regulacji stężenia CO2: 0% do 20% |  |
| 7. | Wilgotność utrzymywana na stałym poziomie 95% (± 5%) |  |
| 8. | Półki ze stali nierdzewnej – 4 szt. |  |
| 9. | System sterylizacji gorącym powietrzem w celu dekontaminacji wnętrza inkubatora |  |
| 10. | Gwarancja – 36 miesięcy , na naprawy i części zamienne |  |

Parametry   podlegające   ocenie

| Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- |
|  | Spełnienie parametru | Niespełnienie parametru |
| Wskaźnik czystości powietrza w komorze inkubatora wg ISO 5 | 15 pkt | 0 |
| System ciągłej filtracji HEPA komory inkubatora w systemie zamkniętym | 15 pkt | 0 |
| System alarmów nieprawidłowej pracy | 10 pkt | 0 |
| Suma punktów | 40 |  |

Część nr 8

Dostawa  klimatyzatora  w celu optymalizacji  pracy inkubatorów w pomieszczeniu hodowlanym

| l.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator fabrycznie nowy. |  |
| 2. | Wydajność chłodzenia [kW]: max 3,6 |  |
| 3. | Wydajność grzania [kW]: max 3,8 |  |
| 4. | Zasilanie [f/V/Hz]: 1/220-240/50 |  |
| 5. | Pobór mocy [min/nom/max]: - chłodzenie [kW]: 0,12/1,0/1,4 ±10% |  |
| 6. | Pobór mocy chłodzenie [min/nom/max]: - grzanie [kW]: 0,12/0,95/1,5 ±10% |  |
| 7. | Prąd pracy chłodzenie [A]: 4,5 ±10% |  |
| 8. | Prąd pracy grzanie [A]: 4,4 ±10% |  |
|  | Jednostka wewnętrzna: |  |
| 9. | Wymiary (dł x szer x wys) :790x200x275 ±3% |  |
| 10. | Waga netto [kg]: 9 ±10% |  |
| 11. | Filtry: - antybakteryjny - z jonami srebra |  |
|  | Jednostka zewnętrzna: |  |
| 12. | Typ sprężarki: rotacyjna |  |
| 13. | Moc silnika sprężarki [W]: 845 ±5% |  |
| 14. | Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia [°C]: od -15 do +48 ±1 |  |
| 15. | Zakres temperatur otoczenia dla grzania [°C]: od -22 do +24 ±1 |  |
| 16. | Metoda odszraniania: automatyczna |  |
| 17. | Wymiary (dł x szer x wys) [mm]: 840/320/595 ±3% |  |
| 18. | Poziom ciśnienia akustycznego [dB]: max 52 ±1 |  |
| 19. | Poziom mocy akustycznej [dB]: max 61 ±1 |  |
| 20. | Waga netto [kg]: max 31±1 |  |
| 21. | Ilość czynnika chłodniczego [kg]: 0,85 ±5% |  |
| 22. | Podwójny system filtracji z możliwością zastosowania różnych rodzajów filtrów |  |
| 23. | Montaż jednostki zewnętrznej: wiercenie bezpyłowe w ścianie o grubości ok 80 cm |  |
|  | Pozostałe: |  |
| 24. | Serwis gwarancyjny zlokalizowany na terenie RP |  |
| 25. | Gwarancja – 36 miesięcy , na naprawy i części zamienne |  |

Parametry   podlegające   ocenie

| Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- |
| Przepływ powietrza na najwyższym biegu [m3/h] | ≥550 – 20 pkt. 501–549 – 10 pkt. ≤500 – 0 pkt. |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | Dolny parametr: Powyżej 18 – 0 pkt. Od 17 do 18 – 5 pkt. 16 – 10 pkt. Wyższy parametr: Poniżej 28 – 0 pkt. od 28 do 29 – 5 pkt. 30 – 10 pkt. |
| Suma punktów | 40 |

Część nr 9

Dostawa ultrasonografu do Poradni Neonatologicznej

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Wykonawca | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Wymagany rok produkcji | Min. 2013 |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bit |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 200 000 |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |
|  | Dynamika systemu | Min.260 dB |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu minimum 15” |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG | Dopuszczany przedział 2 MHz -18 MHz, pożądany poza przedziałem |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 3000 klatek. |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 30 s |  |
|  | Głębokość penetracji od czoła głowicy | Dopuszczalny przedział 0,6 - 38 cm, pożądany poza przedziałem |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 40 |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B | Min. 700 obrazów/s |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor | Min. 200 obrazów/s |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,5 do 30 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,5 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego | Min.0,5 do 40 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,1 do 18 kHz |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | Min. 2 niezależne kursory |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej | Min. od 0,5 mm do 20 mm |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 20 stopni |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x10 |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x16 |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie | Min. 10 |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Urologicznych Kardiologicznych Położniczych Ginekologicznych Pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna MicroConvex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min 1,0 – 6,0 MHz. |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 80 st. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 5,0 – 13,0 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Min. 38 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 30 min. | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | TAK |  |

Parametry   podlegające   ocenie

| Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości pracy USG Dopuszczalny przedział 2 MHz do 18 MHz | 2 MHz-18 MHz -0 pkt. Poza przedziałem 2 MHz-18 MHz np. 1,5 MHz–19 MHz - 10 pkt. |
| Głębokość penetracji od czoła głowicy Dopuszczalny przedział 0,6cm - 38 cm | 0,6 cm–38 cm – 0 pkt Poza przedziałem 0,6cm-38 cm np. 0,5cm- 39cm- 10 pkt |
| Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop. Min. 2 niezależne kursory | 2 kursory – 0 pkt Powyżej – 10 pkt |
| Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, min. 1024 elementy, szerokość skanu max. 40 mm | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| Suma punktów | 40 |

__________ dnia  __________ 2017r. 			                                    _________________________________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do      reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)