Załącznik Nr  1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  49/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa sprzętu do realizacji zadania dot. odżywiania mlekiem kobiecym w podziale na  n/w części:

- Część nr 1: Pasteryzator, analizator składu mleka, sonikator, chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna, zamrażarka laboratoryjna (2 sztuki), komora laminarna, podgrzewacz do butelek i strzykawek, zamrażarka szokowa, chłodziarka farmaceutyczna (2 sztuki), zmywarka specjalistyczna, system do znakowania próbek (2 sztuki)

- Część nr 2: laktator (10 sztuk)

Część nr 1:

# Pasteryzator

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | Pojemność min. 9 l | TAK |  |
| 6. | Umożliwia przeprowadzenie automatyczne cyklu pasteryzacji mleka kobiecego w temperaturze 62.5ºC | TAK |  |
| 7. | Możliwość pasteryzacji co najmniej 90 butelek o pojemności 50 ml lub co najmniej 32 butelek o pojemności od 130 ml do 250 ml | TAK |  |
| 8. | W pełni automatyczne działanie | TAK |  |
| 9. | Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza | TAK |  |
| 10. | Alarm optyczny i dźwiękowy nieprawidłowej pracy | TAK |  |
| 11. | Szybkie schładzanie do 4 st. C w czasie do 25 minut | TAK |  |
| 12. | Maksymalne zużycie wody na cykl 90 litrów | TAK |  |
| 13. | Wizualny rejestrator usterek | TAK |  |
| 14. | Maksymalne wymiary urządzenia 650 x 750 x 970 mm (Szer. x Gł. x Wys.) | TAK |  |
| 15. | Wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 16. | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 17. | Wyposażenie: - koszyki na butelki – 2 sztuki, - rejestrator danych, - butelka testowa, - sonda do pomiaru temperatury mleka | TAK |  |

# Analizator składu mleka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | Analiza składników mleka podczas jednego badania, wymagająca małych próbek (do 3 ml) | TAK |  |
| 6. | Wynik pojawiający się na wyświetlaczu z możliwością przesyłania go do komputera lub urządzenia USB | TAK |  |
| 7. | Oznaczanie poziomu następujących składników mleka: - tłuszczu - białka - laktozy - odtłuszczonej masy - suchej masy | TAK |  |
| 8. | Dokładność analityczna <0,1 | TAK |  |
| 9. | Zasilanie moc wejściowa100-240V, 50 Hz | TAK |  |
| 10. | Podtrzymanie danych i czasu, (bateria – min.10 lat żywotności) | TAK |  |
| 11. | Połączenie z PC poprzez port USB- złącze do przesyłania rezultatów przez program, USB - złącze do karty pamięci i urządzeń takich jak klawiatura, mysz, skaner itp., RS232 oraz karta sieciowa | TAK |  |
| 12. | Wyświetlacz TTFT QVGA min.: 320*240 | TAK |  |
| 13. | Temperatura próbki od +20°C do +40°C | TAK |  |
| 14. | Pamięć wewnętrzna min.: 4000 pomiarów | TAK |  |
| 15. | Kopia zapasowa danych - trwała wewnętrzna pamięć typu flash | TAK |  |
| 16. | System operacyjny dostosowany do urządzenia oraz współpracujący z wewnętrzną siecią informatyczną Zamawiającego | TAK |  |
| 17. | Badane składniki: tłuszcz (g/100ml), białko (g/100ml), węglowodany (g/100ml), sucha masa (g/100ml), energia(kcal/100ml) | TAK |  |
| 18. | Wyświetlana wartość – do jednej dziesiętnej | TAK |  |
| 19. | Metoda analityczna - spektroskopia podczerwieni | TAK |  |

- Sonikator

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | Model przenośny służący do homogenizacji mleka kobiecego | TAK |  |
| 6. | Możliwa homogenizacja w zakresie 3-10 ml | TAK |  |
| 7. | Wyposażony w przeszklone drzwi | TAK |  |
| 8. | Wyposażony w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę membranową | TAK |  |
| 9. | Możliwość ustawienia czasu procesu | TAK |  |
| 10. | Możliwość ustawienia amplitudy w % | TAK |  |
| 11. | Wyposażony w sondę | TAK |  |
| 12. | Maksymalne wymiary urządzenia 65 x 35 x 45 cm (Wys. x Szer. x Dł.) | TAK |  |
| 13. | Waga maks. 12 kg | TAK |  |
| 14. | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 15. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

- Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | Pojemność min. 320 l | TAK |  |
| 6. | Pojemność części chłodniczej min. 190 l | TAK |  |
| 7. | Pojemność zamrażarki min. 130 l | TAK |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne max.: (szer. x gł. x wys.): 650x650x1900 mm | TAK |  |
| 9. | Zakres temperatury chłodziarki : +2 do +10ºC | TAK |  |
| 10. | Zakres temperatury zamrażarki: -18 do -25ºC | TAK |  |
| 11. | Liczba półek: 3-4 | TAK |  |
| 12. | Liczba szuflad: 3-4 | TAK |  |
| 13. | Alarmy: niskiej/wysokiej temperatury, otwartych drzwi | TAK |  |
| 14. | Elektroniczne sterowanie, wskaźnik temperatury | TAK |  |
| 15. | Drzwi pełne, zamykane na klucz | TAK |  |
| 16. | Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |
| 17. | Waga maksymalna: 80 kg | TAK |  |
| 18. | System GSM | TAK |  |
| 19. | Wysyłanie komunikatów do min.: 6 użytkowników | TAK |  |
| 20. | Możliwość powiadamiania o stanach alarmowych urządzeń posiadających styk bezpotencjałowy | TAK |  |
| 21. | Zewnętrzna antena zapewniająca silny sygnał | TAK |  |
| 22. | Informacje o niewłaściwej pracy urządzenia | TAK |  |
| 23. | Wysyłanie komunikatów na telefon | TAK |  |
| 24. | Urządzenie zasilane prądem elektrycznym 230V oraz w przypadku braku zasilania wbudowanym akumulatorem 12 V | TAK |  |
| 25. | System wyposażony jest w czujnik temperatury z możliwością wyposażenia w dodatkowe sondy o różnych zakresach odczytu temperatury | TAK |  |
| 26. | Możliwość zdalnego sprawdzenia aktualnych warunków panujących w urządzeniu | TAK |  |
| 27. | Waga maks. 3 kg | TAK |  |

- Zamrażarka laboratoryjna – 2 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | Pojemność całkowita minimalna 220 l | TAK |  |
| 6. | Wymagany zakres temperatury pracy: -18°C do -25°C | TAK |  |
| 7. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 600 x 650 x 1600 mm (szer. x głęb. x wys.) | TAK |  |
| 8. | Cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK |  |
| 9. | Manualne rozmrażanie | TAK |  |
| 10. | Alarm zbyt niskiej i wysokiej temperatury | TAK |  |
| 11. | Alarm niedomkniętych drzwi | TAK |  |
| 12. | Drzwi pełne z możliwością przestawienia kierunku otwierania | TAK |  |
| 13. | Wbudowany zamek drzwi | TAK |  |
| 14. | W wyposażeniu co najmniej 4 szuflady | TAK |  |
| 15. | Zasilanie: 230V, 50Hz | TAK |  |
| 16. | System GSM | TAK |  |
| 17. | Wysyłanie komunikatów do min.: 6 użytkowników | TAK |  |
| 18. | Możliwość powiadamiania o stanach alarmowych urządzeń posiadających styk bezpotencjałowy | TAK |  |
| 19. | Zewnętrzna antena zapewniająca silny sygnał | TAK |  |
| 20. | Informacje o niewłaściwej pracy urządzenia | TAK |  |
| 21. | Wysyłanie komunikatów na telefon | TAK |  |
| 22. | Urządzenie zasilane prądem elektrycznym 230V oraz w przypadku braku zasilania wbudowanym akumulatorem 12 V | TAK |  |
| 23. | System wyposażony jest w czujnik temperatury z możliwością wyposażenia w dodatkowe sondy o różnych zakresach odczytu temperatury | TAK |  |
| 24. | Możliwość zdalnego sprawdzenia aktualnych warunków panujących w urządzeniu | TAK |  |
| 25 | Waga maks. 3 kg | TAK |  |

- Komora laminarna

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | wyposażona w cyfrowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 6. | wyposażona w lampę UV, filtr HEPA | TAK |  |
| 7. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) 820x860x1300 mm | TAK |  |
| 8. | oświetlenie min.: 650 lux | TAK |  |
| 9. | blat wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10. | moc max. 1 kW | TAK |  |
| 11. | waga maks.: 110 kg | TAK |  |

- Podgrzewacz do butelek i strzykawek

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | wyposażony w precyzyjny regulator temperatury z czujnikiem, z możliwością wyświetlania aktualnej temperatury oraz odliczanego czasu pracy urządzenia | TAK |  |
| 6. | wyposażony w termoobieg zapewniający równomierny rozkład temperatury wewnątrz podgrzewacza składający się z elementu grzejnego oraz wentylatora | TAK |  |
| 7. | system zabezpieczający przed przegrzaniem, z blokadą grzania w przypadku przekroczenia temperatury 110oC | TAK |  |
| 8. | sygnalizacja wizualna i dźwiękowa zakończenia odliczania czasu | TAK |  |
| 9. | sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | TAK |  |
| 10. | mikroprocesorowy układ sterujący z wyświetlaczami temperatury i czasu, LED | TAK |  |
| 11. | panel sterowania z diodami sygnalizacyjnymi: dioda do sygnalizowania trybu dogrzewania, dioda sygnalizująca zakończenie odliczania czasu, alarm przekroczenia temperatury | TAK |  |
| 12. | funkcję odliczania czasu, zakres minutnika od 1 do 999 minut, rozdzielczość 1 minuta | TAK |  |
| 13. | komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 14. | zakres pracy od +5°C powyżej temp. otoczenia do 100,0°C | TAK |  |
| 15. | pojemność użytkowa min.: 18 l | TAK |  |
| 16. | napięcie zasilania 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 17. | wyposażenie: statyw na 12 butelek o maksymalnej średnicy fi 65 mm, pokrywa poliwęglanowa płaska | TAK |  |

- Zamrażarka szokowa

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | urządzenie służące do szybkiego schładzania lub szybkiego zamrażania | TAK |  |
| 6. | zaokrąglone rogi komory chłodzącej ułatwiające czyszczenie | TAK |  |
| 7. | otwór odpływowy u dołu komory | TAK |  |
| 8. | wbudowany agregat | TAK |  |
| 9. | cyfrowy panel sterowania | TAK |  |
| 10. | Pojemność min.: 3 x GN 1/1 (2 x 65 mm i 1 x 40 mm) lub 3 x 400x600 | TAK |  |
| 11. | urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia (+2°C) gdy cykl schładzania szokowego dobiegnie końca | TAK |  |
| 12. | urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia (-20°C) gdy cykl zamrażania szokowego dobiegnie końca | TAK |  |
| 13. | ręczne rozmrażanie | TAK |  |
| 14. | stożkowa sonda temperatury rdzenia produktu | TAK |  |
| 15. | ścianki zewnętrzne i wewnętrzne wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 16. | profilowany uchwyt zamykania drzwi | TAK |  |
| 17. | uszczelnienie drzwi magnetyczne | TAK |  |
| 18. | system chłodniczy wentylowany | TAK |  |
| 19. | praca w temperaturze do 43°C i 65RH | TAK |  |
| 20. | wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 21. | Napięcie - U : 230 V | TAK |  |
| 22. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: Szerokość - 800 mm, Głębokość 780 mm, Wysokość 760 mm | TAK |  |
| 23. | Moc elektryczna : min. 1.15 kW | TAK |  |
| 24. | System GSM | TAK |  |
| 25. | Wysyłanie komunikatów do min.: 6 użytkowników | TAK |  |
| 26. | Możliwość powiadamiania o stanach alarmowych urządzeń posiadających styk bezpotencjałowy | TAK |  |
| 27. | Zewnętrzna antena zapewniająca silny sygnał | TAK |  |
| 28. | Informacje o niewłaściwej pracy urządzenia | TAK |  |
| 29. | Wysyłanie komunikatów na telefon | TAK |  |
| 30. | Urządzenie zasilane prądem elektrycznym 230V oraz w przypadku braku zasilania wbudowanym akumulatorem 12 V | TAK |  |
| 31. | System wyposażony jest w czujnik temperatury z możliwością wyposażenia w dodatkowe sondy o różnych zakresach odczytu temperatury | TAK |  |
| 32. | Możliwość zdalnego sprawdzenia aktualnych warunków panujących w urządzeniu | TAK |  |
| 33. | Waga maks. 3 kg | TAK |  |

- Chłodziarka farmaceutyczna - 2 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | Pojemność całkowita minimum 150 l | TAK |  |
| 6. | Wymagany zakres temperatury pracy: od +2°C do +8°C | TAK |  |
| 7. | Minimalne wymiary zewnętrzne: 580 x 580 x 830 mm, (szer. x głęb. x wys.) | TAK |  |
| 8. | Maksymalne wymiary wewnętrzne: 550 x 450 x 750 mm, (szer. x głęb. x wys.) | TAK |  |
| 9. | Cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK |  |
| 10. | Wyposażona w 3 półki druciane, z możliwością regulacji | TAK |  |
| 11. | Antybakteryjny uchwyt | TAK |  |
| 12. | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |
| 13. | Alarm zbyt niskiej i wysokiej temperatury | TAK |  |
| 14. | Alarm niedomkniętych drzwi | TAK |  |
| 15. | Drzwi pełne z możliwością przestawienia kierunku otwierania | TAK |  |
| 16. | Wbudowany zamek drzwi | TAK |  |
| 17. | Zasilanie: 230V, 50Hz | TAK |  |
| 18. | System GSM | TAK |  |
| 19. | Wysyłanie komunikatów do min.: 6 użytkowników | TAK |  |
| 20. | Możliwość powiadamiania o stanach alarmowych urządzeń posiadających styk bezpotencjałowy | TAK |  |
| 21. | Zewnętrzna antena zapewniająca silny sygnał | TAK |  |
| 22. | Informacje o niewłaściwej pracy urządzenia | TAK |  |
| 23. | Wysyłanie komunikatów na telefon | TAK |  |
| 24. | Urządzenie zasilane prądem elektrycznym 230V oraz w przypadku braku zasilania wbudowanym akumulatorem 12 V | TAK |  |
| 25. | System wyposażony jest w czujnik temperatury z możliwością wyposażenia w dodatkowe sondy o różnych zakresach odczytu temperatury | TAK |  |
| 26. | Możliwość zdalnego sprawdzenia aktualnych warunków panujących w urządzeniu | TAK |  |
| 27. | Waga maks. 3 kg | TAK |  |

# Zmywarka specjalistyczna

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | Automat myjąco-dezynfekujący z agregatem suszącym | TAK |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (wys. x szer. x gł.) 880 x 650 x 680 mm | TAK |  |
| 7. | Efektywne poziomy mycia w komorze nie mniej niż 150 mm dla każdego z dwóch poziomów | TAK |  |
| 8. | Moc urządzenia nie więcej niż 6000 W | TAK |  |
| 9. | Waga urządzenia nie więcej niż 90 kg | TAK |  |
| 10. | Pompa recyrkulacyjna o mocy nie mniejszej niż 500 W | TAK |  |
| 11. | Pojemność użytkowa komory nie mniejsza niż 140 L | TAK |  |
| 12. | Co najmniej dwa przyciski dedykowane do najpopularniejszych programów zapewniający łatwy wybór (jedno kliknięcie) | TAK |  |
| 13. | Poziom hałasu nie więcej niż 58 dB | TAK |  |
| 14. | Dwa niezależne poziomy mycia | TAK |  |
| 15. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 16. | Teleskopowe szyny w koszach (wózkach) | TAK |  |
| 17. | Wbudowany zmiękczacz wody | TAK |  |
| 18. | Wbudowany kondensator pary | TAK |  |
| 19. | Komora i jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej wysokogatunkowej | TAK |  |
| 20. | Zasilanie 400V/ 3 fazowe | TAK |  |
| 21. | Gwarancja 24 miesięcy | TAK |  |
| 22. | Kosz dolny iniekcyjny (co najmniej 25 dysz o średnicy min. 5mm i wysokości 140/170 mm) – 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Kosz górny iniekcyjny (co najmniej 35 dysz o średnicy min. 5 mm i wysokości 80/110 mm) – 1 szt. | TAK |  |

- system do znakowania próbek - 2 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 6. | Czytnik ręczny, laserowy, jednoliniowy, bezprzewodowy | TAK |  |
| 7. | Źródło światła: dioda | TAK |  |
| 8. | Szybkość odczytu min.: 300 skan/sek | TAK |  |
| 9. | Wyposażony w interfejs min. PS/2, RS232, USB | TAK |  |
| 10. | Maksymalne wymiary: 200x85x45 [mm] | TAK |  |
| 11. | Minimalne warunki pracy: temp. 0-50°C | TAK |  |
| 12. | Drukarka | TAK |  |
| 13. | Współpracująca z w/w czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 14. | Rodzaj druku - termiczny lub termotransferowy | TAK |  |
| 15. | Maksymalna prędkość druku: 130 mm/s | TAK |  |
| 16. | Rozdzielczość 203 dpi | TAK |  |
| 17. | Maksymalne wymiary rolki z etykietami: średnica zewnętrzna 127 mm | TAK |  |
| 18. | Pamięć min.: 4 MB Flash, 8 MB SDRAM | TAK |  |
| 19. | Interfejsy min.: USB, RS232 | TAK |  |
| 20. | Minimalna temperatura pracy: +5 do +40 °C | TAK |  |
| 21. | Maksymalne wymiary: 200x200x260mm | TAK |  |
| 22. | Waga maksymalna 2,5 kg | TAK |  |

# Część nr 2: Laktator – 10 sztuk

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Model | podać |  |
| 4. | Rok produkcji | sprzęt nowy, nieużywany |  |
| 5. | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 6. | Wersja przenośna, zasilana sieciowo, bez akumulatora | TAK |  |
| 7. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 8. | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia | TAK |  |
| 9. | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | TAK |  |
| 10. | Płynna regulacja siły ssania | TAK |  |
| 11. | Waga do 3 kg z uchwytem do przenoszenia | TAK |  |
| 12. | Trwała obudowa umożliwiająca utrzymanie urządzenia w czystości | TAK |  |
| 13. | Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka urządzenia (separacja mediów) | TAK |  |
| 14. | Laktator wyposażony w części eksploatacyjne: Zestaw osobisty wielorazowy - szt.8 Zestaw jednodniowy – 10 szt. Butelka jednorazowa 80 ml - 40 szt. | TAK |  |

_______________ dnia  __________                                              ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)