Załącznik Nr  1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  34/18

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – Aparaty do znieczulania – 2 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. | TAK/NIE Rok produkcji ………………… |
|  | Deklaracja Zgodności | TAK (przy dostawie) | TAK/NIE |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne podtrzymujące pracę przez 80 minut | TAK |  |
|  | Minimum dwie szuflady, w tym jedna zamykana na klucz | TAK |  |
|  | Blat do pisania | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia zintegrowanego z aparatem oświetlania blatu - regulacja natężenia oświetlania | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Ssak z regulacją siły ssania i zbiornikiem minimum 1 litr na wydzielinę oraz przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z przepływem minimum do 10l/min | TAK |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |
|  | Wyświetlanie przepływów gazów na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | Czujniki przepływu, wewnętrzne, wielokrotnego użytku (przystosowane dla dzieci i dorosłych) | TAK |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |
|  | Minimalny przepływ świeżych gazów na poziomie 300ml/min lub niższym | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy o zakresie min. 120 l/min | TAK |  |
|  | Wbudowany awaryjny zapasowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu minimum do 10l/min. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25% | TAK |  |
|  | Mieszalnik sterowany elektronicznie | TAK |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka APL z odczytem cyfrowym wartości ciśnienia na monitorze | TAK |  |
|  | Aparaty i moduły gazowe przystosowane do rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające automatyczną regulację przepływu świeżych gazów mającą na celu osiągnięcie określonego poziomu EtAA | TAK |  |
|  | W pełni elektroniczny system sterowania podażą środka anestetycznego z parownika, kasety lub modułu | TAK |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L (wliczając w to objętość pochłaniacza ale nie licząc worka i rur oddechowych) | TAK |  |
|  | Kompensacja podatności układu oddechowego | TAK |  |
|  | Zbiornik oddechu zwrotnego | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o wydajności minimum 25 l/min. | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej - wielorazowy | TAK |  |
|  | Pojemność wielorazowego pochłaniacza maksymalnie 1,5 litra. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez stosowania narzędzi. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu przy pomocy dwustopniowej dźwigni mechanicznej z wentylacji mechanicznej | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo kontrolowany | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo kontrolowany | TAK |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z ręczną regulacją czułości | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu, | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną (docelową) objętością PRVC lub PCV-VG lub Autoflow | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia przez użytkownika opcji pracy w krążeniu pozaustrojowym | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do zmiany przepływów świeżych gazów i stężenia tlenu - sterowanie z ekranu dotykowego oraz za pomocą pokrętła | TAK |  |
|  | Zakres PEEP minimum od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 2:1 do 1:8 | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wdechu min. 0,2 do 5,0 sekundy | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 odd/min - wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej minimum od 20 do 2000 ml | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu oraz ciśnienia wspomagania min. od 0 do 70 cmH2O | TAK |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i częstości oddechowej z regulowanymi progami | TAK |  |
|  | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych mierzony za pomocą nie wymagającego okresowej wymiany czujnika paramagnetycznego | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie pętli oddechowych minimum: ciśnienie – objętość, przepływ – objętość | TAK |  |
|  | Pomiar z wyświetlaniem podatności płuc | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy do ustawień i prezentacji parametrów znieczulenia, przynajmniej 5 różnych krzywych dynamicznych oraz 2 pętli oddechowych, o przekątnej min. 15”, umieszczony na ruchomym wysięgniku/ramieniu (nie dopuszcza się ekranu wbudowanego w aparat) z możliwością zmiany położenia ramienia oraz zmiany położenia ekranu w celu łatwiejszej obserwacji wyświetlanych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość płynnego obrotu ekranu pozwalającego zachować ergonomię pracy – obrót o min. 200 stopni | TAK |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 wdechowe i wydechowe w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia i przepływu w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | Trendy obejmujące min. 8 godz. zapisu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia elektronicznie sterowanych parowników/ kaset/ modułów do sevofluranu, isofluranu i desfluranu | TAK |  |
|  | 2 szt. elektronicznie sterowanych parowników/ kaset/ modułów do sevofluranu i 1szt. do desfluranu | TAK |  |
|  | Uchwyt do mocowania monitora parametrów życiowych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość aktywacji funkcji kopiowania trendów i dzienników przypadków na pamięć USB z możliwością odtworzenia na standardowym komputerze PC | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta – montowany na aparacie |  |  |
|  | Monitor modułowy lub kompaktowy. Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” | TAK |  |
|  | Prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych na ekranie. | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Bezpieczne i stabilne mocowanie monitora do aparatu. | TAK |  |
|  | Monitorowanie przy użyciu 3 i 5 elektrod. Na wyposażeniu przewody EKG 3-odprowadzeniowe | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca minimum 30-250/ min | TAK |  |
|  | Oddech - pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości oddechów w zakresie min 5-100/min | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | Saturacja - w komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - wyzwalanie pomiaru ręczne i automatyczne | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - zakres pomiarowy w zakresie minimum 25-250 mm Hg | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - na wyposażeniu min. 1 wielorazowy mankiet dla dorosłych | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia - min. 1 kanał pomiarowy | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia - zakres pomiaru min od - 25 do + 300 mm Hg | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia - w zestawie przewód do pomiaru ciśnienia | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł lub urządzenie zewnętrze do pomiaru NMT | TAK |  |
|  | W zestawie odpowiednie do modułu akcesoria do NMT – przewód główny i jednorazowe elektrody | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury w zakresie min. 10-45°C | TAK |  |
|  | W komplecie wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności | TAK |  |
|  | Ustawienie granic alarmowych ręczne i automatyczne | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Czujniki przepływu, wewnętrzne, nie podatne na uszkodzenia (pomiar przepływu elektroniczny bazujący na systemie ultradźwiękowym) | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | Obsługa urządzenia za pomocą …… |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy o dużym zakresie powyżej 190 l/min | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | System aktywnego i wielostopniowego automatycznego zwiększania przepływu świeżych gazów oraz stężenia tlenu w przypadku zagrożenia hipoksją lub mikser elektronicznie kontrolowany co 200 milisekund zapewniający stałe stężenie tlenu | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
|  | Automatyczny układ bezpieczeństwa podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta | TAK/NIE TAK – 2,5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia ustawionego przez użytkownika docelowego FiO2 oraz zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego z regulowaną prędkością, w określonym przez użytkownika czasie i automatycznym ustawianiem przepływu świeżych gazów do pracy z zaprogramowanymi przez użytkownika min. przepływami świeżych gazów | TAK/NIE TAK – 2,5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Elektronicznie sterowany system podający świeży gaz na wyższym poziomie w fazie wdechu i na niższym poziomie w fazie wydechu, pozwalający na zmniejszanie zużycia środków anestetycznych | TAK/NIE TAK – 2,5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Reflektor objętości będący zbiornikiem oddechu zwrotnego działający jako sztywny zasobnik bez elementów ruchomych, pozwalający na podaż wysokich objętości oddechowych oraz stosowanie niskich przepływów świeżych gazów | TAK/NIE TAK – 2,5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Precyzyjny wyzwalacz ciśnieniowy z ręczną regulacją czułości min. od -1 do -20 cmH2O | TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Współpracujące z aparatem parowniki/ kasety/ moduły elektronicznie sterowane z poziomu ekranu, z iniektorowym systemem podaży anestetyku, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka, oraz alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego, z możliwością napełniania podczas znieczulania bez konieczności dekompresji parownika/ kasety/ modułu | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | Zużycie prądu ≥ 0,3 kWh/godzinę pracy – 0 pkt., wartość najniższa spośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia