Załącznik Nr  1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 12 Ultrasonograf  – 1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. podać |  |
|  | Zasilanie 230 VAC, 50Hz wraz z systemem umożliwiającym transport aparatu bez zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Aparat zintegrowany z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół oraz z regulacją wysokości min w zakresie 0-90 mm | TAK/podać |  |
|  | Masa aparatu do 70 kg | TAK/podać |  |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: - anestezjologicznych - brzusznych - naczyniowych - ginekologia i położnictwo - urologicznych - małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - kardiologicznych - ortopedycznych - medycyny ratunkowej | TAK |  |
|  | B-mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | PW | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze, min. 8 map | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 | TAK |  |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW | TAK |  |
|  | Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10 | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 12 000 obrazów lub 60 sekund | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu | TAK |  |
|  | Tryb Duplex | TAK |  |
|  | Tryb Triplex | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 segmentów | TAK/podać |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowice | TAK |  |
| a | Głowica Convex | TAK podać typ |  |
| b | Zakres częstotliwości głowicy min. 1 - 6 MHz | TAK/podać |  |
| c | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192 | TAK/podać |  |
| d | Kąt skanowania min. 70 stopni | TAK |  |
|  | Głowica endovaginalna | TAK podać typ |  |
| a | Zakres częstotliwości głowicy min. 4-9 MHz | TAK/podać |  |
| b | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 128 | TAK/podać |  |
| c | Kąt skanowania ≥140 stopni | TAK/podać |  |
|  | Głowica kardiologiczna | TAK podać typ |  |
| a | Zakres częstotliwości głowicy minimum 2-4 MHz | TAK/podać |  |
| b | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64 | TAK/podać |  |
| 31 | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB lub HDD o pojemności min. 500 GB | TAK/podać |  |
| 32 | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB – min. 2 porty | TAK/podać |  |
| 33 | Złącze Ethernet – min. 1 port | TAK/podać |  |
| 34 | System archiwizacji - DICOM | TAK |  |
| 35 | Pomiary: odległość, objętość, powierzchnia, kąt | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Dynamika systemu co najmniej 180dB | >250dB – 5 pkt. 180dB do 250dB – 0 pkt. |  |
|  | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia | Poniżej 90 s – 5 pkt. ≥ 90 s – 0 pkt. |  |
|  | Min. dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat | 3 porty aktywne– 5 pkt. 2 porty aktywne – 0 pkt |  |
|  | Monitor min. 17 cali | Monitor LCD – 0 pkt. Monitor LED – 10 pkt. |  |
|  | Doppler ciągły CW | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Głowica endovaginalna Możliwość dezynfekcji głowicy | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | M - mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | z 3 kursorów 10 pkt. mniej - 0 pkt. |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego |  |
| SZKOLENIA |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)