Załącznik Nr  1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 - Defibrylator – 1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później, podać |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP22 wg IEC529 lub równoważnej) | TAK |  |
|  | Automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) oraz automatyczny wydruk wyników autotestu. | TAK/podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy lub równoważny: - min. 6 godz. ciągłego monitorowania EKG lub - min. 100 defibrylacji z maksymalną energią. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze, panelu czołowym lub na akumulatorze | TAK |  |
|  | Dwufazowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie min. 2 – 200J | TAK/podać |  |
|  | Defibrylacja ręczna zakres 1 – 360J | TAK |  |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
|  | Minimum 19 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej | TAK/podać |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane. | TAK |  |
|  | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG z min. 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie min. 15 - 350 /min. | TAK/podać |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5-3,0 cm/mV | TAK/podać |  |
|  | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego | TAK |  |
|  | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej | TAK |  |
|  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK |  |
|  | Możliwość stymulacji dzieci i dorosłych w trybach asynchronicznym i na żądanie | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min | TAK/podać |  |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA | TAK/podać |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii odpornej na zakłócenia | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych (1 szt.) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia średniego min. 30 – 220 mmHg | TAK/podać |  |
|  | W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych (1 szt.) | TAK |  |
|  | Monitorowanie etCO2 w strumieniu bocznym, zakres pomiaru min. 0-99 mmHg | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6” | TAK/podać |  |
|  | Prezentacja na ekranie min. 3 kanałów dynamicznych | TAK |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 300 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG | TAK/podać |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
|  | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Urządzenie przenośne - waga max 10 kg (z łyżkami dla dzieci i dorosłych i kompletem akumulatorów), wbudowany uchwyt do przenoszenia | Waga ≤ 7 kg – 5 pkt., Waga powyżej 7 kg – 10 kg - 0 pkt |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤10 sekund | Czas ≤ 7 sek. – 5 pkt., Czas >7 – 10 sek. – 0 pkt |  |
|  | Analiza arytmii u dzieci (dedykowany algorytm pediatryczny) | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2015 | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Resuscytacja dzieci, z zastosowaniem elektrod pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz upływu czasu od ostatniego uciśnięcia | TAK – 5 pkt., NIE 0 pkt. |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć | TAK – 10 pkt., NIE 0 pkt |  |
|  | Możliwość zapisu danych na zewnętrznych kartach pamięci z możliwością transferu danych do komputera | TAK – 5 pkt., NIE 0 pkt |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | podać |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego |  |
| SZKOLENIA |
| 1. | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)