Załącznik Nr  1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2.1.: Łóżka do intensywnej terapii –  4 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża min. 215cm | TAK/podać |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach min. 99 cm | TAK/podać |  |
|  | Wysokość leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca nie większa niż 41 cm | TAK/podać |  |
|  | Wysokość leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca nie większa niż 80 cm | TAK/podać |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach wznoszących | TAK |  |
|  | Leże podzielone na min. 4 segmenty, z czego 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 18 cm | TAK/podać |  |
|  | Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego przemieszczeniu, po każdej ze stron lub ramię leża, którego konstrukcja nie pozwala na przemieszczanie się materaca | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie min. 0-65° | TAK/podać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie min. 0-28° | TAK/podać |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża - manualna regulacja segmentu podudzia w zakresie min. 3° do 18° | TAK/podać |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga: pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. ( -17°) - (+17°) | TAK/podać |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego (do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami). Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja łóżka | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Ruchy poziomujące segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
|  | 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy min. 150 mm | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki boczne z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | TAK |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny | TAK |  |
|  | Odbojniki w narożnikach łóżka | TAK |  |
|  | Pasy do unieruchomienia pacjenta | TAK |  |
|  | Min. 4 gniazda na statywy infuzyjne | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Lp. | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Podświetlenie nocne, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka | TAK – 16 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK – 16 pkt., NIE - 0 pkt |  |
|  | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 220 kg | 220 kg – 0 pkt., >220 kg – 18 pkt. |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego |  |
| SZKOLENIA |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2.2.: Łóżko do intensywnej terapii z wagą – 1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża min. 215cm | TAK/podać |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach min. 99 cm | TAK/podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej | TAK |  |
|  | Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 41 cm | TAK/podać |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 80 cm | TAK/podać |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach wznoszących w systemie trapezowym | TAK |  |
|  | Leże podzielone na min. 4 segmenty, z czego min. 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 18 cm | TAK/podać |  |
|  | Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego przemieszczeniu, po każdej ze stron lub ramię leża, którego konstrukcja nie pozwala na przemieszczanie się materaca | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-65° | TAK/podać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-26° | TAK/podać |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie min. od 3° do 18° | TAK/podać |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. ( -17°) - (+17°) | TAK/podać |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego (do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami). Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne | TAK |  |
|  | Podświetlenie nocne, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, | TAK |  |
|  | 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy min. 150 mm | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych. Łóżko poziomuje leże i ustawia się w najniższej pozycji. | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki boczne z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | TAK |  |
|  | Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie wymagań Dyrektywy 2014/31/EWG obowiązującej we wszystkich krajach członkowskich | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porównania zmiany masy ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g | TAK |  |
|  | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. | TAK |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta min. 215 kg | TAK/podać |  |
|  | Automatycznie wygaszana po max 50 sekundach wartość masy ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Nieruchomy szczyt górny | TAK |  |
|  | Dodatkowa półka na pościel | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny | TAK |  |
|  | Odbojniki w narożnikach łóżka | TAK |  |
|  | Min. 5 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | TAK |  |
|  | Min. 4 gniazda na statywy infuzyjne | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg | TAK/podać |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Lp. | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek: | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika -dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie łóżka na barierce bocznej służący do obsługi alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka: | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt |  |
|  | 3 stopniowy alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością czasowego zawieszenia: | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego |  |
| SZKOLENIA |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)