Załącznik Nr  1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy:

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7 - Ssak elektryczny – 5 sztuk

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Model | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później, podać |  |
|  | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria, uchwyt naszynowy do zbiornika | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230 VAC 50 Hz | TAK |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa | TAK/podać |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 34 l/min. | TAK/podać |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |
|  | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem do 18 kg | TAK/podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego IIa, | TAK |  |
|  | Klasa zabezpieczenia prądowego I, typ CF lub równoważny | TAK |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Lp. | Opis parametru minimalnego | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia | za pomocą regulatora membranowego - regulator membranowy 10 pkt., inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
|  | Pompa niskoobrotowa tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji: | liczba obrotów - poniżej 50 obr./min - 15 pkt, powyżej 50 obr/min- 0 pkt |  |
|  | Poziom hałasu | do 37 dB -15 pkt. powyżej 37 dB - 0 pkt |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra: | zbiornik z PSU autoklawowalny - 5 pkt, szklany - 0pkt. |  |
|  | Włącznik/wyłącznik | włącznik nożny zintegrowany z wózkiem: wbudowany w podstawę jezdną- 5 pkt., inne rozwiązanie 0 pkt |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 60 miesięcy | podać |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego |  |
| SZKOLENIA |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)