Załącznik Nr  1.2 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  52/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Generator – 3 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem | TAK | TAK/NIE |
|  | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK | TAK/NIE |
|  | Interaktywny ekran z polami dotykowymi obrazujący nastawy mocy i efektów | TAK | TAK/NIE |
|  | Front płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości. | TAK | TAK/NIE |
|  | System wizualizacji podłączenia instrumentu: podświetlony wskaźnik dla pracującego gniazda z podłączonym instrumentem | TAK | TAK/NIE |
|  | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - min. 1 gniazdo monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm i 5mm bez dodatkowych adapterów, - min. 1 gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie, 2-pin, 1-pin - min. 1 gniazdo mono i bipolarne - gniazdo elektrody neutralnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia 3 instrumentów: monopolarnych i bipolarnych (w tym do zamykania naczyń) | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość podświetlenia nastaw w używanych gniazdach | TAK | TAK/NIE |
|  | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika (komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim) | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - brak elektrody, monitorowanie stanu - wskaźnik poprawności przylegania elektrody, monitorowanie symetrii | TAK | TAK/NIE |
|  | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port serwisowy - gniazda przystawki argonowej | TAK | TAK/NIE |
|  | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 50 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | TAK/podać | TAK/NIE Ilość programów w pamięci wynosi ……. |
|  | Regulacja mocy cięcia w programach standartowych do min. 300W | TAK | TAK/NIE |
|  | Minimum 8 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK/podać | TAK/NIE Ilość stopni hemostazy wynosi ……. |
|  | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - cięcie standardowe - cięcie suche - cięcie mikro - cięcie w resekcji monopolarnej Możliwość zaprogramowania: - cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - cięcie laparoskopowe | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 200W | TAK | TAK/NIE |
|  | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - forsowna - tnąca - spray, Możliwość zaprogramowania: - resekcja - laparoskopia | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W | TAK | TAK/NIE |
|  | Minimum 3 tryby koagulacji bipolarnej (w tym mikro, forsowna) | TAK/podać | TAK/NIE Ilość trybów koagulacji wynosi ……… |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,1 sekundy w zakresie od 0,5s do 1,0s | TAK | TAK/NIE |
|  | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | TAK | TAK/NIE |
|  | Aktywacja narzędzi do ligacji z włącznika nożnego lub przycisku ręcznego | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | TAK | TAK/NIE |
|  | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo serwisowe | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem do zmiany gniazd/instrumentów. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Gniazda podłączeniowe wymienne, możliwość konfiguracji rodzaju i ilości gniazd podłączeniowych | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Wskaźnik mocy obrazujący w czasie rzeczywistym poziom aktualnie wykorzystywanej mocy przy cięciu i koagulacji | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych: odsysacz dymu, przystawka argonowa, neurotest, pompa płucząca, nóż wodny | wszystkie wymienione – 5 pkt. Tylko wybrane – 0 pkt | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych tj:…………………… |
|  | Możliwość zmiany kompletu nastaw za pomocą włącznika nożnego oraz rozdzielania przycisków między gniazdami | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | Maksymalne dopuszczalne zużycie prądu 0,65kW/h pracy – 0 pkt., wartość najniższa z spośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia