Załącznik Nr  1.7 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  52/17

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7: Lampy operacyjne – 2 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Zawieszenie: konstrukcja lampy dwuramienna z zawieszeniem sufitowym, ramiona łamane, z regulacją wysokości i kątem obrotu wszystkich części ramion poziomych o 360º, ramiona zapewniające swobodę manewrowania kopułami w osi X,Y,Z | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasada oświetlenia: dwie diodowe głowice oświetleniowe LED zapewniające bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego, przystosowane do pracy w sali operacyjnej z nawiewem laminarnym | TAK | TAK/NIE |
|  | System centralnego doświetlenia pola operacyjnego ze środka opraw oświetleniowych | TAK | TAK/NIE |
|  | Ramię pierwsze - kopuła główna o minimalnym natężeniu światła 160 000 lux | TAK | TAK/NIE |
|  | Ramię drugie – kopuła satelitarna o minimalnym natężeniu światła 130 000 lux | TAK | TAK/NIE |
|  | Średnica pola oświetlonego dla kopuły głównej regulowana w zakresie co najmniej od 20 do 32 cm | TAK | TAK/NIE |
|  | Średnica pola oświetlonego dla kopuły satelitarnej regulowana w zakresie co najmniej od 20 do 32 cm | TAK | TAK/NIE |
|  | Ustawienie parametrów świetlnych i pozycjonowanie opraw oświetleniowych za pomocą zdejmowanego sterylizowanego uchwytu umieszczonego w części centralnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Co najmniej dwa uchwyty do pozycjonowania opraw umieszczone na części zewnętrznej każdej oprawy | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja wielkości pola operacyjnego oraz funkcji ogniskowania za pomocą uchwytu regulacyjnego | TAK | TAK/NIE |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra > 95 | TAK | TAK/NIE |
|  | Oprawy emitujące jednorodne światło białe | TAK | TAK/NIE |
|  | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania dla kopuły głównej i satelitarnej w zakresie min. 60-140 cm | TAK | TAK/NIE |
|  | Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga nie większy niż 1°C | TAK | TAK/NIE |
|  | Lampa z zasilaczem ściennym przystosowanym do automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne | TAK | TAK/NIE |
|  | Oświetlenie endoskopowe | TAK | TAK/NIE |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe zunifikowane, sterylizowane w autoklawie (min. 4 szt.) | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zainstalowania panelu ściennego do regulacji parametrów świetlnych lampy | TAK | TAK/NIE |
|  | Lampy przystosowane do montażu w Sali operacyjnej z nawiewem laminarnym. Wysokość sali w przybliżeniu 2,5 – 2,6 m. | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |
| Opis parametru | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Ramię drugie – kopuła satelitarna o minimalnym natężeniu światła 130 000 lux | Nat. min. 13000lux – 0 pkt. Nat. ˃ 130000lux –10 pkt. | TAK/NIE Natężenie minimalne światła ……….. lux |
|  | Regulacja elektroniczna natężenia oświetlenia oddzielnie dla każdej czaszy w zakresie min. od 50% do 100%, z regulatorem umieszczonym na kopule lub ramionach lampy | Regul. w zakr. 50-100% - 0 pkt., Regul. w szerszym zakr. –10 pkt. | TAK/NIE Zakres regulacji od……….do……..% |
|  | Regulowana temperatura w zakresie min. 4000K-4800K. | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. | TAK/NIE Zakres regulacji temperatury od……….do……..K |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | Maksymalne dopuszczalne zużycie prądu 0,28kW/h pracy – 0 pkt., wartość najniższa z pośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia