Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  24/18

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Respirator – 2 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Respirator dla małych dzieci i noworodków | TAK | TAK/NIE |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na wózku jezdnym | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyposażony w szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów, nie wymagane w przypadku, gdy wózek wyposażony jest w uchwyty do mocowania akcesoriów | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość pracy na jednym gazie zasilającym przy zaniku drugiego | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe 230V AC, 50 HZ | TAK | TAK/NIE |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut | TAK | TAK/NIE |
|  | Wentylacja oscylacyjna wysoką częstotliwością HFO | TAK | TAK/NIE |
|  | CPAP/PEEP-regulowane płynne | TAK | TAK/NIE |
|  | SIMV, SIPPV, PSV, SIMV+PSV | TAK | TAK/NIE |
|  | Objętość gwarantowana | TAK | TAK/NIE |
|  | Oddech ręczny | TAK | TAK/NIE |
|  | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnień | TAK | TAK/NIE |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę/kaniule nosowe | TAK | TAK/NIE |
|  | Synchronizacja (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności | TAK | TAK/NIE |
|  | Częstość HFO w zakresie min. 5-20 Hz | TAK | TAK/NIE |
|  | Amplituda HFO w zakresie min. 5 – 80 c H20 | TAK | TAK/NIE |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 2-150 odd./min. went. konwencjonalnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu | TAK | TAK/NIE |
|  | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu lub niezależna regulacja czasu wdechu i wydechu oraz funkcja „wstrzymania na wdechu” bez funkcji „wstrzymania na wydechu” | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK | TAK/NIE |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK | TAK/NIE |
|  | Objętość oddechowa minimum od 2 do 100 ml | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. od 4 do 80 cmH2O | TAK | TAK/NIE |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min od 2 do 80 cmH2O | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP w zakresie min od 0 do 30 cmH2O | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitorowanie parametrów: oddechów wymuszonych, oddechów spontanicznych, objętości wdechowej pojedynczego oddechu VTi, objętości wydechowej pojedynczego oddechu VTe, objętości pojedynczego oddechu spontanicznego, wentylacji minutowej MV, wentylacji minutowej spontanicznej, przecieku, ciśnienia wdechowego PIP, ciśnienia średniego, podatności dynamicznej płuc, oporu w drogach oddechowych, współczynnika przewentylowania płuc C20/C, stałej czasowej układu oddechowego, pomiar FiO2, | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar przepływu czujnikiem proksymalnym jednorazowym ze zmienną kryzą | TAK | TAK/NIE |
|  | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 10 calowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie | TAK | TAK/NIE |
|  | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 10 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe informujące o awarii sprzętu np.: zasilania prądu, gazu, wadliwej pracy elektroniki aparatu itp. | TAK | TAK/NIE |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarmy dotyczące parametrów wentylacji np. objętości oddechowej, tempa oddechów, ciśnienia poza zadanym zakresem itp. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zapamiętywanie historii alarmów | TAK | TAK/NIE |
|  | Ramię do podtrzymywania układu oddechowego | TAK | TAK/NIE |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EtCO2, VtCO2 | TAK | TAK/NIE |
|  | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania wraz z systemem mocowania do respiratora | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK | TAK/NIE |
|  | Moduł SpO2 do automatycznej regulacji FiO2 | TAK | TAK/NIE |
|  | Płucko testowe wielokrotnego użytku (2 szt. – po jednej sztuce na urządzenie) | TAK | TAK/NIE |
|  | Po zamontowaniu urządzenie gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek zakupów czy inwestycji przez Zamawiającego | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o współpracę z systemem PDMS/HIS | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Limit objętości oddechowej | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Trigger przepływowy i objętościowy | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Automatyczna regulacja składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Czujnik przepływu jednorazowy i wielorazowy | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia