Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  24/18

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Stanowisko do resuscytacji z kardiomonitorem – 13 sztuk

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Stanowisko do resuscytacji wyposażony w panel do resuscytacji, nawilżacz gazów i monitor funkcji życiowych przeznaczony do pracy na oddziale porodowym | TAK | TAK/NIE |
|  | Stanowisko umieszczone na podstawie jezdnej. Min. 2 koła wyposażone w blokadę | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | TAK | TAK/NIE |
|  | Ścianki boczne przezierne, wykonane z materiału odpornego na UV, odporne na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, opuszczane w celu dostępu do dziecka demontowane przez użytkownika bez użycia narzędzi | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja wysokości położenia materacyka względem poziomu podłogi realizowana za pomocą podnośnika elektrycznego zapewniająca płynną regulację pochylenia materacyka do , dokonywana przy użyciu jednej ręki w zakresie min. ±10° | TAK | TAK/NIE |
|  | Podstawa materacyka ze zintegrowaną wagą elektroniczną, z zakresem pomiaru masy ciała w zakresie min. 300-7000 g | TAK | TAK/NIE |
|  | Szuflady, pojemniki min . 2 dostępne po obu stron inkubatora dopuszcza się jedną głęboką szufladę, dwustronnie wysuwaną | TAK | TAK/NIE |
|  | Promiennik grzejny umożliwiający wykonanie zdjęcia RTG | TAK | TAK/NIE |
|  | Promiennik grzejny z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego, w zakresie regulacji mocy od 0 do min. 330 W | TAK | TAK/NIE |
|  | automatyczna i ręczna regulacja temperatury bazująca na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min.: 35÷37,5 °C ze skokiem 0,1°C min. 32÷41 °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C | TAK | TAK/NIE |
|  | Zintegrowany pomiar saturacji krwi noworodka. Precyzyjny pomiar z krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta dzięki eliminacji błędnie zaniżającego wynik saturacji sygnału z krwi żylnej | TAK, podać | TAK/NIE Metoda pomiarowa(nazwa) ……..…… |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne co najmniej : przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) spadku temperatury (niedogrzania) zaniku napięcia zasilającego | TAK | TAK/NIE |
|  | Resuscytacja: wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. | TAK | TAK/NIE |
|  | Po zamontowaniu urządzenie gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek zakupów czy inwestycji przez Zamawiającego | TAK | TAK/NIE |
| MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH |
|  | Monitor przystosowany do transportu, masa max. 6 kg. | TAK, podać | TAK/NIE masa …….. kg |
|  | Duże, czytelne światło alarmu - widoczność 360 stopni. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności. | TAK | TAK/NIE |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 120 min. Możliwość rozbudowy o kolejny akumulator działający niezależnie - łączny czas pracy min. 270 min. Możliwość wymiany jednego z akumulatorów w trakcie pracy urządzenia Dopuszcza się akumulator umożliwiający pracę przez minimum 3 godziny bez możliwości rozbudowy o kolejny akumulator | TAK | TAK/NIE |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora bezpośrednio na akumulatorze - niezależnie od monitora głównego. Możliwość ciągłego wyświetlania na ekranie stanu naładowania baterii wraz z pozostałym czasem zasilania, wraz z podglądem wszystkich innych mierzonych parametrów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. | TAK | TAK/NIE |
|  | Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, NIBP pomiar auto, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o port do systemu przywoływania pielęgniarki. | TAK | TAK/NIE |
|  | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Ekran monitora LCD TFT wysokiej jakości, o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 600x800. | TAK, podać | Ekran monitora LCD TFT wysokiej jakości, o przekątnej …….." i rozdzielczości min. ……x…... |
|  | Możliwość wyświetlania min. 6 krzywych wraz z odpowiadającymi parametrami cyfrowymi oraz dodatkowych 4 pól numerycznych. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracją ekranu umożliwiającą jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody). | TAK | TAK/NIE |
|  | Min. 7 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe). | TAK | TAK/NIE |
|  | Szybka zmiana między trybami podczas przyjęcia pacjenta, możliwość wyboru trybu startowego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informację tekstową - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia - lampkę alarmu widoczną ze wszystkich stron urządzenia (360 stopni) | TAK | TAK/NIE |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości Pauza alarmu min. 2 min. Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Trendy numeryczne i graficzne z min. 72h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. | TAK | TAK/NIE |
|  | Min. 24 różne parametry wyświetlane w postaci trendu graficznego, dopuszcza się trendy, które obejmują cztery strony trendów, z których każdy zawiera maksymalnie cztery pola przedstawiające różne parametry | TAK | TAK/NIE |
|  | Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar EKG z 3 elektrod. W komplecie przewód 3 elektrodowy. | TAK | TAK/NIE |
|  | Częstość akcji serca min. 30 -300 ud./min. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wyświetlania siatki EKG | TAK | TAK/NIE |
|  | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość ręcznego wyboru progu detekcji oddechów na krzywej oddechowej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Częstość oddechu min. 5 -120 min | TAK | TAK/NIE |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji. Precyzyjny pomiar z krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta dzięki eliminacji błędnie zaniżającego wynik saturacji sygnału z krwi żylnej. W komplecie przewód i czujnik pediatryczny | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres SpO2 min. 1-100% | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubową w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa. Skokowa deflacja mankietu. W komplecie przewód oraz mankiety w 3 rozmiarach | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres pomiaru NIBP min. 10 - 290 mmHg | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie Pomiar NIBP ręczny, pilny lub automatyczny w zakresie min. 1 - 120 min. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej z możliwością rozbudowy o drugi kanał temperatury bez udziału serwisu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar min. 2 kanałów ciśnienia krwawego . Zakres min. -40 -320mmHg | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o rejestrator termiczny min. 3 przebiegów, o wysokiej rozdzielczości poziomej, min. 24 pkt/mm przy prędkości przesuwu 25mm/s oraz trendów tabelarycznych i graficznych | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Szuflada lub prowadnice do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania noworodka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Promiennik grzejny zapewniający równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka, bez konieczności odsuwania/odchylania | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Kolorowy wyświetlacz na panelu sterującym, typu LCD, umożliwia prezentację parametrów nastawnych i monitorowanych oraz prezentację graficzną cyklu pomiarowego, co najmniej: trendy do 60-minut, w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie: -temperatura nastawiona, -moc grzewcza, -temperatura noworodka, -waga noworodka - saturacja | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Zintegrowana lampa zabiegowa, o regulowanym natężeniu, umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta, stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Opis alarmu wyświetlany bezpośrednio na ekranie bez konieczności wyboru opisu z pozycji menu Wyciszanie alarmu, podczas wykonywania procedur medycznych, w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Nawilżacz do tlenoterapii | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Pomiar temperatury realizowany za pomocą czujników jednorazowego użytku z przeznaczeniem dla jednego pacjenta | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy CO2 w strumieniu bocznym. Moduł wymienny między pozostałymi monitorami. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | Maksymalne dopuszczalne zużycie prądu 0,049 kWh/godzinę pracy – 0 pkt., wartość najniższa z pośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia