Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  24/18

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Respirator – 1 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Respirator dla małych dzieci i noworodków | TAK | TAK/NIE |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na wózku jezdnym | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość pracy podczas wykonywania badania NMR | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyposażony w szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów – 2 szt. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość oddzielnego zamocowania ekranu sterowania nastawami i wyświetlającego parametry wentylacji od jednostki podającej mieszaninę oddechową | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość pracy na jednym gazie zasilającym przy zaniku drugiego | TAK | TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe 230V AC, 50 HZ | TAK | TAK/NIE |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut | TAK | TAK/NIE |
|  | Wentylacja ciśnieniowa i objętościowa | TAK | TAK/NIE |
|  | SIMV –VC, SIMV-PC, PSV | TAK | TAK/NIE |
|  | PEEP/CPAP | TAK | TAK/NIE |
|  | Oddech ręczny | TAK | TAK/NIE |
|  | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością ograniczenia objętością w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej PRVC | TAK | TAK/NIE |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę/kaniule nosowe w trybach CPAP,NIPPV | TAK | TAK/NIE |
|  | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych in. 5 – 40 cm H20 | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja natlenowania | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania w trakcie wentylacji | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK | TAK/NIE |
|  | Częstość oddechów (VT) przy wentylacji konwencjonalnej minimum 5-100 /min | TAK | TAK/NIE |
|  | Objętość oddechowa minimum od 2 do 100 ml | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 0 do 80 cmH2O | TAK | TAK/NIE |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 0 do 70 cmH2O | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 20 cmH2O | TAK | TAK/NIE |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitorowanie parametrów: oddechów wymuszonych, oddechów spontanicznych, objętości wdechowej pojedynczego oddechu VTi, objętości wydechowej pojedynczego oddechu VTe, objętości pojedynczego oddechu spontanicznego, wentylacji minutowej MV, wentylacji minutowej spontanicznej, przecieku, ciśnienia wdechowego PIP, ciśnienia średniego, podatności dynamicznej płuc, oporu w drogach oddechowych, współczynnika przewentylowania płuc C20/C, stałej czasowej układu oddechowego, pomiar FiO2, | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar przepływu czujnikiem proksymalnym jednorazowym ze zmienną kryzą | TAK | TAK/NIE |
|  | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie | TAK | TAK/NIE |
|  | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch pętli oddechowych | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe informujące o awarii sprzętu np. zasilania prądu, gazu, wadliwej pracy elektroniki aparatu itp. | TAK | TAK/NIE |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK | TAK/NIE |
|  | Alarmy dotyczące parametrów wentylacji np. objętości oddechowej, tempa oddechów, ciśnienia poza zadanym zakresem itp. | TAK | TAK/NIE |
|  | Zapamiętywanie historii alarmów | TAK | TAK/NIE |
|  | Ramię do podtrzymywania układu oddechowego | TAK | TAK/NIE |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK | TAK/NIE |
|  | System nebulizacji sterowanej z pozycji ekrany respiratora | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EtCO2, VtCO2 | TAK | TAK/NIE |
|  | Nawilżacz wraz z systemem mocowania do respiratora | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK | TAK/NIE |
|  | Płucko testowe wielokrotnego użytku po 1 szt. na każdy aparat (autoklawowalne) | TAK | TAK/NIE |
|  | Po zamontowaniu urządzenie gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek zakupów czy inwestycji przez Zamawiającego | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Wentylacja inwazyjna PAV (proportional assist ventilation) (przez rurkę intubacyjną) synchronizowana impulsami z nerwu przeponowego | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę/kaniule nosowe synchronizowana impulsami z nerwu przeponowego | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Graficzna prezentacja elektrycznej aktywności przepony | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Elektroniczny mieszalnik gazów bez ogniwa tlenowego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia